СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ НАЗВАНИЕ: Порядок обслуживания и работы на биохимическом анализаторе Beckman Coulter AU 680 №СОП: СОП-ИД-64 ДАТА ЗАПУСКА: 01.02.2016г

| Роль | Ответственность | ФИО | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автор(ы) | Подпись за правильное и полное заполнение |  | Руководитель инструментальной группы |  |
| Одобрено | Подпись за проверку и соответствие документам общества |  | Заведующий лабораторией |  |
| Проверено | Подпись за соответствие гарантии качества |  | Менеджер по качеству |  |
| Выдано | Подписи за выдачу этого документа |  | Менеджер по качеству |  |

| Хроника измерений. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Версия | Дата | Причина |

- Назначение.

Настоящая стандартная операционная процедура (в дальнейшем - СОП) устанавливает единый порядок действий операторов  КДЛ______________в отношении биохимического анализатора Beckman Coulter AU680. Целью введения СО П является повышение качества и сокращение сроков процедур исследований.

- Область применения.

Настоящая СОП разработана в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15189-2015 и ГОСТ Р ИСО/ТО 10013 - 2007  и распространяется на структурное подразделение: Группа инструментальной диагностики.

- Нормативная база.

При разработке настоящей СОП были использованы следующие внешние нормативные документы:

- ГОСТ Р ИСО 15189 - 2015 Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности.

- ГОСТ Р ИСО/ТО 10013 - 2007 Менеджмент организации. Руководство по документированию системы менеджмента качества.

- ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

- Термины, определения и сокращения.

В настоящей СОП ДП СМК используются определения, данные ГОСТ Р ИСО/ТО 10013 - 2007, а так же следующие сокращения:

| ДП СМК | Документированная процедура системы менеджмента качества |
| --- | --- |
| Общество | КДЛ______________ |
| СОП | Стандартная операционная процедура |
| РК СМК | Руководство по качеству системы менеджмента качества |
| СМК | Система менеджмента качества |
| Оператор | Квалифицированный сотрудник лаборатории, прошедший обучение и допущенный к работе на анализаторе. |

- Общие положения

5.1 Цель процесса.

Целью данной СОП является установление порядка выполнения процедур по обслуживанию и работе на биохимическом анализаторе Beckman Coulter AU680 (Список исследований, проводимых на Beckman Coulter AU680 см. Приложение 2)

5.2 Владелец процесса

Владельцем процесса по обслуживанию и работе на биохимическом анализаторе  Beckman Coulter AU680 является руководитель группы инструментальной диагностики, назначающий лиц, ответственных за обслуживание(см. Приложение 1).

- Инструкции.

6.1 Проверить, включена ли станция водоподготовки. Открыты ли краны подачи воды из водопровода в станцию и обратно.

6.2 Включить анализатор, нажатием сначала белой кнопки, затем зеленой (кнопки располагаются на передней панели анализатора).

6.3 Провести ежедневное обслуживание анализатора и отметиться в журнале обслуживания биохимического анализатора  Beckman Coulter AU680

6.3.1 Проверить шприцы и перистальтический насос на наличие протечек

6.3.2 Проверить наличие всех жидкостей на борту( Уровни жидкости в контейнерах для деионизированной воды, концентрированного Wash Solution)

    - Проверить наличие разведенных детергентов в позициях:

    - Позиция №49 — 100% Wash Solution

    - Позиция №50 — 20% Wash Solution

    - Позиция №51 – пустой флакон

    - Позиция №61 — деионизированная вода для предварительного разведения проб

    - Позиция №62 — 100% Wash Solution

    - Позиция №63 -  20% Wash Solution

    - Позиция №64 — 2% Wash Solutin

    - Позиция №65 - 40% Clean Solution

6.3.4 В STAT-ротор в позицию Cleaning, установить свежий 100% Clean Solution

6.3.5 Обновить дату работы – Data index(убедиться что точкой отмечена позиция Curent time и нажать ОК)

6.4 Один раз в неделю (по понедельникам) провести еженедельное обслуживание(См. Журнал обслуживания биохимического анализатора  Beckman Coulter AU680).

6.5 Проверить уровни реагентов:

6.5.1 Находясь во вкладке HOME, нажать кнопку Reagent Menagement.

6.5.2 В открывшемся окне нажать кнопку Reagent Check, выбрать позицию Check all position, подтвердить выбор нажатием кнопки OK.

Так же в этом окне имеются следующие позиции:

- Check all position - проверить все позиции

- Check specified position - проверить выбранные позиции( в открывшемся окне указать позиции R1 и R2.

- Check changed position(with ID) - проверить изменившиеся позиции

- Reset only - необходимо при смене настроек без изменения уровня реагентов

6.5.3 Проверить количество оставшихся тестов во вкладке Main, более подробную информацию можно найти во вкладке Details.

- Позиция флакона - Pos

- Количество оставшихся тестов - Volume

- Стабильность реагента на борту - Onboard Remaining

- Стабильность реагент бланка - RB Stability Remaining

- Стабильность калибровки - Cal Stability Remaining

- Номер лота - Lot№

- Номер бутылки - Bottele №

- Номер пары реагентов - Seq

- Срок годности - Expiration

6.5.4 При необходимости доставить дополнительные пары флаконов в реагентные роторы и заново провести проверку реагентов.

  - Проведение калибровки и контроля качества необходимых тестов.

6.6.1 Заказ калибровки:

- Из окна HOME нажать кнопку Rack Requisition sample

- Перейти во вкладку Calibration

- Нажать кнопку Start Entry

- Выбрать тесты, которые необходимо откалибровать(желтый и синий квадрат) и выбрать тесты, которым необходимо провести только реагент бланк(синий квадрат)

- Подтвердить выбор нажатием кнопки Entry

6.6.2 Заказ контроля качества:

- Из окна HOME нажать кнопку Rack Requisition Sample

- Перейти во вкладку QC

- Нажать кнопку Start Entry

- Выбрать тесты, которым необходимо провести контроль качества(тесты выделяются голубым фоном)

- Подтвердить выбор нажатием кнопки Entry

6.6.3 Установить на ленту транспортера:

Синий штатив - бланк - вода в первой позиции

Желтый штатив - калибраторы

Зеленый штатив - контрольные сыворотки

6.6.4 Запустить анализатор нажатием кнопки серой стрелки вверху экрана(или клавиша Start)

6.6.5 Просмотреть результаты калибровки

- Войти в окно калибровок Menu - Calibration - Calibration Monitor, окно откроется на вкладке Status

- Выбрать необходимый тест для просмотра результатов калибровки реагентов

6.6.6 Просмотр результатов контроля качества(за рабочий день)

- Войти в окно просмотра контроля качества Menu - QC - QC Monitor, окно откроется на вкладке Daily Chart, List Monitor

- Нажать кнопку Select All Test для выбора всех тестов или выбрать тесты вручную(выбранные окрасятся в синий цвет)

- Перейти во вкладку Chart View для просмотра графика Леви-Дженнингса

- Для перехода от теста к тесту использовать кнопки в виде «указывающих пальцев»

- для завершения просмотра выйти в окно HOME

6.6.7 Просмотр контрольной карты за период времени

- Войти в окно просмотра контроля качества Menu - QC - QC Monitor

- Нажать кнопку Day to Day Chart

- В ячейках Index выбрать интересующий период времени

- Нажать кнопку Select all Test для выбора всех тестов или выбрать конкретные тесты вручную(выбранные окрасятся в синий цвет)

- Перейти во вкладку Chart View для просмотра графика Леви-Дженнингса

- Для перехода от теста к тесту используйте кнопки в виде «указывающих пальцев»

- для завершения просмотра выйти в окно HOME

  - Установить на ленту транспортера серые штативы с пробами пациентов. Нажать кнопку серой стрелки вверху монитора или клавишу Start

  - Просмотр результатов пациентов

6.8.1 В окне HOME нажать кнопку Sample Status, откроется окно со списком проб, с помощью которого можно определить статус проб

- In Process  - проба идентифицирована, анализатор находится в процессе исследования

- Done - исследование закончено, результат получен.

6.8.2 Для просмотра конкретного результата, отметить пациента и перейти из окна Status нажав кнопку Detail.

6.8.3 Для просмотра всех результатов в режиме реального времени из окна Status нажать кнопку Realtime Display

  - Завершение работы

Выйти в окно HOME, нажать на кнопку с изображением анализатора в правом верхнем углу окна или  на клавиатуре кнопку END PROCESS и в появившемся окне нажать Yes

Приложение 1. Ответственные за обслуживание Beckman Coulter AU 680

| № | ФИО ответственного за обслуживание Beckman Coulter AU 680 | Должность | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 2. Список исследований, проводимых на Beckman Coulter AU680.

| № | Тест |
| --- | --- |
| 1 | Альфа-1-антитрипсин |
| 2 | Аланинаминотрансфераза (АлАТ) |
| 3 | Альбумин |
| 4 | Альфа-2-макроглобулин |
| 5 | Амилаза |
| 6 | Амилаза панкреатическая |
| 7 | Антистрептолизин-О |
| 8 | Аполипопротеин-В |
| 9 | Аполипопротеин-А1 |
| 10 | Аспартатаминотрансфераза (АсАТ) |
| 11 | Билирубин общий |
| 12 | Билирубин прямой |
| 13 | Гамма-глутамилтрансфераза (Гамма-ГТ) |
| 14 | Гаптоглобин |
| 15 | Глюкоза |
| 16 | Глюкоза на литр (моча) |
| 17 | Железо |
| 18 | Кальций |
| 19 | Альфа-Гидроксибутиратдегидрогеназа (Альфа-ГБДГ) |
| 20 | Кальций на литр (моча) |
| 21 | Кратинин |
| 22 | Креатинин в моче |
| 23 | Креатинкиназа |
| 24 | Креатинкиназа-МВ |
| 25 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) |
| 26 | Лактатдегидрогеназа-1-изофермент (ЛДГ-1-изофермент) |
| 27 | Латентная (насыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) |
| 28 | Липаза |
| 29 | Магний |
| 30 | Магний на литр (моча) |
| 31 | Молочная кислота (Лактат) |
| 32 | Мочевая кислота |
| 33 | Мочевая кислота на литр (моча) |
| 34 | Мочевина |
| 35 | Мочевина на литр (моча) |
| 36 | Общий белок |
| 37 | Общий уровень IgA |
| 38 | Общий уровень IgG |
| 39 | Общий уровень IgM |
| 40 | Общая железосвязывающая способность |
| 41 | Ревматоидный фактор |
| 42 | С-реактивный белок (С-РБ) |
| 43 | Трансферрин |
| 44 | Триглицериды |
| 45 | Фосфатаза щелочная |
| 46 | Фосфолипиды |
| 47 | Фосфор неорганический |
| 48 | Фосфор неорганический на литр (моча) |
| 49 | Фруктозамин |
| 50 | Хлор |
| 51 | Холестерин общий |
| 52 | Холестерин липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) |
| 53 | Холестерин липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) |
| 54 | Холинэстераза |
| 55 | Цинк |

Лист ознакомления с СОП-ИД-64

| № | ФИО ознакомившегося лица | Должность | Дата ознакомления | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |